様式第１８号（第１５条関係）

（その１）

診療用エックス線装置設置届

年　　月　　日

（宛先）高崎市長

医療機関所在地

電話（　　　）　　　－

名　　称

管理者氏名

医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２４条の２の規定により、診療用エックス線装置の設置を下記のとおり届け出ます。

記

１　設置年月日

年 月 日

２　使用開始予定年月日

年 月 日

３　その他届出事項

後掲の表記載のとおり

（その２）

|  | （※高電圧発生装置について記載） |  | №① | №② | №③ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エックス線装置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式・製造年月 |  | ； 年 月製造 | ； 年 月製造 | ； 年 月製造 |  |  |
|  | 医療用具承認番号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 連 続 定格出力 短時間 蓄放式 |  | ｋＶ ｍＡ ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ ｋＶ μＦ | ｋＶ ｍＡ ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ ｋＶ μＦ | ｋＶ ｍＡ ｋＶ ｍＡ ｓｅｃ ｋＶ μＦ |  |  |
|  | エックス線管の数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  | 一般撮影･透視･ＣＴ･（ ） | 一般撮影･透視･ＣＴ･（ ） | 一般撮影･透視･ＣＴ･（ ） |  |  |
|  | 使用室 |  | 診療室､手術室､移動型等 | 診療室､手術室､移動型等 | 診療室､手術室､移動型等 |  |  |
|  | 装備、構造、能力等の状況（※該当するものに〇を付し、又は測定値等を記載してください。） |  |  |  | №① | №② | №③ |
| エックス線装置の防護 | 共通 | １ 利用線Combin以外のエックス線線量の遮蔽 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ２ 附加ろ過板の設置（利用線Combinの総ろ過） |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 透視用 | １ 患者への入射線量率 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ２ タイマーの設置（透視時間積算、警告音等） |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ３ エックス線管焦点皮膚間の距離制御装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ４ エックス線照射野の絞り装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ５ 受像器通過後エックス線の空気カーマ率 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ６ 最大照射野を３㎝超える部分の空気カーマ率 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ７ 被照射体周囲の有効な遮蔽装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 撮影用 | １ エックス線照射野の絞り装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ２ エックス線管焦点皮膚間距離 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | ＊１ | ３ 移動型等及び手術中に使用する装置の遠隔操作構造 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 部検接影 胸集間撮 | １ 利用線Combin錐形及びエックス線照射野の絞り装置 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ２ 受像器の一次防護遮蔽体の能力 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | ３ 被照射体周囲の遮蔽物及び能力又は従事者の室外退避 |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 治療用 | （近接照射治療装置を除く）ろ過板が引き抜かれた際のインターロック |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
| 診療室 | 診療室（又は手術室）名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療室の構造（※耐火構造、不燃材料又はその他の別を記載してください。） |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ／週） |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作室（又は必要な防護措置） |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 診療室の標識 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 管理区域 | 区域外側における実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ／３月） |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 立入禁止等の措置 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| その他 | 注意事項の掲示（従事者・患者） |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 敷地内居住区域・敷地境界の実効線量 （※最大値を記載してください。単位：ｍＳｖ／３月） |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 患者の被ばく防止 |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | その他防護措置（※措置の内容を記載してください。） |  |  |  |  |  |  |

＊１：撮影用とは、撮影用エックス線装置のうち、胸部集検用間接撮影エックス線装置を除くものをいいます。

（その３）

| 診療に従事する医師等 | 職名・職種 | 氏名 | 免許登録年月日 | 免許登録番号 | エックス線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

添付書類

１　エックス線診療室図（エックス線装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図及び側面図）

２　施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したものに限る。）又は遮蔽計算書

３　管理区域を明示したエックス線診療関係施設の平面図

注　１）この届出は、個々のエックス線装置ではなく、診療所としてのエックス線装置全体に関する設置の届けであり、個々のエックス線装置の新設、廃止等は、診療用エックス線装置等変更届（様式第２８号）により届け出てください。

２）エックス線診療室図は、原則として縮尺５０分の１以上のものとし、照射方

向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（ｍ）並びに

防護物の材料及び厚さを記入してください。